**COVID-PRESTO®**

**Testprocedure**

Wacht tot het monster en de componenten op kamertemperatuur zijn (15-30°C) voordat u de test uitvoert. Verwijder de

testcassette uit de verzegelde zak. Voer de test uit binnen een uur na het openen van het zakje.

1. Plaats de testcassette op een schone, vlakke ondergrond.

2. Voer de test als volgt uit:

- Voor **vingertopvolbloedmonsters** (gebruik de micropipet vanaf 10μL) :

o Prik met het lancet aan de zijkant van de vingertop om een grote druppel bloed te vormen.

o Houd de pipet horizontaal en breng de punt van de pipet in contact met het bloed.

**KNIJP NIET IN DE BOL VAN DE PIPET**. De pipet vult zich automatisch tot aan de zwarte lijn.

o Houd de pipet verticaal boven de put (S) van de cassette en knijp in de bol om het bloed af te geven.

**Opmerking** : Als het bloed niet uit de pipet wordt gestoten, sluit dan het kleine gaatje in het midden

van de zwarte lijn. met de vingers van de andere hand en knijp dan in de peer.

o Onmiddellijk 2 druppels buffer toevoegen aan putje (B) van de cassette. Vermijd luchtbellen.

3. Wacht tot de gekleurde strook of stroken verschijnen. Na 2 minuten, als de rode kleur niet is doorgedrongen, voeg bij

het testvenster 1 extra druppel buffer toe aan de put (B).

Lees de resultaten op 10 minuten. Positieve resultaten kunnen al na 2 minuten zichtbaar zijn. Interpreteer het resultaat,niet na 15 minuten.



**Resultaat interpretatie:**

**Negatief :** De gekleurde lijn in het gebied van de controlelijn (C) verandert van blauw naar rood. Er verschijnt geen lijn in

de regio’s van testlijn M of G. Het resultaat is negatief.

**IgM positief :** De gekleurde lijn in de controlelijn (C) verandert van blauw naar rood en er verschijnt een gekleurde lijn in

de testlijn M. Het resultaat is positief voor anti-COVID-19 IgM.

**IgG positief :** De gekleurde lijn in de controlelijn (C) verandert van blauw naar rood, en er verschijnt een gekleurde lijn in

de testlijn G-regio. Het resultaat is positief voor anti-COVID-19 IgG.

**IgG en IgM positief :** De gekleurde lijn in het controlelijngebied (C) verandert van blauw naar rood, en er verschijnen

twee gekleurde lijnen in de M en G testlijngebieden. Het resultaat is positief voor anti-COVID- 19 IgM en IgG.

**Ongeldig :** De controlelijn is altijd blauw (zelfs gedeeltelijk) en verandert niet volledig van blauw naar rood. Onvoldoende

monstervolume of een onjuiste uitvoering van de procedure zijn de meest waarschijnlijke redenen voor het falen van de

controlelijn. Herzie de procedure en herhaal de test met een nieuwe testcassette. Als het probleem aanhoudt, stop dan

met het gebruik van de kit en neem contact op met uw lokale distributeur.

**Kwaliteitscontrole:**

Een interne kwaliteitscontrole is in de test opgenomen. Een rode lijn die in het controlegebied (C) verschijnt, is de interne

procedurele controle. Het bevestigt dat er voldoende monstervolume is gebruikt en dat de testprocedure correct is

gevolgd.

Externe kwaliteitscontroles zijn niet in deze kit opgenomen; het testen van positieve en negatieve controles wordt echter

aanbevolen als goede laboratoriumpraktijk om de procedure te bevestigen en de testprestaties te verifiëren.